达州市通川区人民医院

竞争性磋商文件

项目名称：区域心电诊断系统及设备采购项目

编制日期：2025年12月15日

达州市通川区人民医院

关于区域心电诊断系统及设备采购项目的公告

我院因工作需要，拟对区域心电诊断系统及设备，现对相关内容公开采购。现公示请有符合要求的公司前来参与竞投。

- 资格要求：

- 具有独立承担民事责任能力的合法企业。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法违规记录。

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 本项目不接受联合体投标。

- 本项目的特定资格要求：投标产品及其配置产品为医疗设备的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求，并针对其自身生产的产品需提供医疗器械生产许可证或生产备案凭证，针对非自身生产的产品需提供医疗器械经营企业许可证或经营备案凭证（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商除外）。

- 心电系统软件著作权证书及项目要求的相关资质。

二、采购内容、预算控制价及质保期限：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 控制单价（万元） | 控制总价（万元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字心电图机 | 14 | 套 | 1.85 | 25.9 | 3年 |
| 2 | 心电系统 | 1 | 套 | 免费提供 | / |  |

- 技术要求：（详见竞争性磋商文件）

四、获取磋商文件途径及资料：现场领取或邮件（报名资料发送邮件：xx@xx.com）报名，达州市通川区白塔路411号行政楼二楼采购办；资料：营业执照及介绍信。

五、报名时间及投标文件递交截止时间：报名截止时间：2025年12月19日18时00分00秒 截止（北京时间）；文件递交截止时间：2025年12月26日 15时00分00秒（北京时间）

六、投标文件递交地点：达州市通川区人民医院采购办

联系电话：0818-2396039

联系人：龚老师  陈老师

- 供应商投标文件需提交以下资料：

7.1目录；

7.2全套资格响应文件

7.3报价单

7.4承诺函

7.5法定代表人身份证明

7.6法定代表人授权委托书

7.7响应偏离表

7.8证明业绩优势相关资料

7.9项目实施方案、运维服务方案、培训方案

7.10投标人应递交的相关证明材料

注：响应文件一式两份,正本一份、副本一份,用文件袋密封装订。响应文件应包括下列部分（严格按照要求编制、A4纸规格逐页加盖投标企业鲜章、装订，正本应逐页加盖鲜章，副本可为正本复印件），响应文件需现场提交资料，不接收快递资料。

八、评标方法：

1.资格审查：供应商应根据采购公告要求附上所有的资格证明文件，投标文件每页均须加盖投标人鲜章。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。
    2.定标方法：综合评分

3.报价：超过预算报价为无效报价，当投标人报价低于其他有效供应商报价算术平均价的50％，有可能影响产品、服务质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在规定时间内提供成本构成书面说明。投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

九、磋商时间：2025年12月26日15时00分00秒（北京时间）

十、采购方式：竞争性磋商

十一、响应文件的递交

1.资格性响应文件和其他响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购人构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

2.最终报价单在磋商后，磋商小组要求供应商进行最后报价时递交。

3.本次采购不接收邮寄的响应文件。

十二、磋商：供应商须派代表参加，并签名报到以证明其出席。供应商未参加磋商会议的，视同认可磋商结果。经由电话告知通过资格性审查的供应商参与磋商或最后报价环节但未在规定时间内参加相对应环节的供应商，视同放弃并认可磋商结果。

达州市通川区人民医院

2025年12月15日

一、采购项目技术、服务及其他要求

（一）产品清单

| 序号 | 项目 | 应用名称 | 功能描述 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域心电诊断系统及设备采购项目 | 数字心电图机 | 单机配置:心电图机主机、15导心电导联线、胸导吸球、肢体夹、电源线、热敏打印纸、产品合格证、产品保修卡 | 套 | 14 | 1.85 | 25.9 |  |
| 2 |  | 心电系统 | 区域心电WEB调阅平台软件、BI数据展示平台软件、AI、危急值预警、心电报告 | 套 | 1 | / | / | 免费提供 |
| 共计：25.9万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）技术参数

1.数字心电图机

（1）采集方式：支持12、15导联一次性同步采集、同屏显示；

（2）共模抑制比：≥100dB；

（3）输入阻抗：≥122MΩ；

（4）频率和脉冲响应范围：0.05-500Hz；

（5）耐极化电压：≥±980mV；

（6）灵敏度（增益）：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV,误差不超过±5%；

（7）抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线滤波；

（8）工频干扰抑制器 抑制比不小于20dB；

（9）走纸速度：12.5mm／s、25mm/s、50mm/s，误差不超过±5%；

（10）显示屏：≥10英寸电容式触摸彩色液晶屏，分辨率支持 1280x800像素；

（11）心电导联线与主机采用有线方式连接；

（12）▲设备内置热敏打印机，支持本机打印热敏纸报告功能，可一次性热敏打印12或15导联心电图，热敏打印纸规格：≥210mm*20m，便于无网状态下的单机运行,提供产品彩页证明；

（13）数据存储：内部存储>10000份病例，支持外接SD卡，支持U盘；

（14）▲具备运行、充电、状态、传输四个指示灯，方便医护人员实时掌握设备运行状态，提供真实图片证明；

设备具有自诊断及故障提示功能；

（15）设备主机上具备隐藏式把手，方便医护人员便携移动；

（16）设备端口：设备具备多种输出接口，方便多场景运用，包括但不限于USB接口、SD卡插槽、LAN网络接口、HDMI专用接口等。

（17）具备待检查医嘱信息列表显示功能，可在设备上显示待检查患者医嘱列表。

（18）支持心电图采集数据上传功能，在心电图采集完成后，可通过波形回放查看采集质量，确认后可上传至心电会诊中心，可设置自动上传或手动上传模式；

（19）支持心电图报告结论同步功能，在会诊中心诊断完成后，诊断结论可实时同步至本机，支持诊断完成提醒、诊断退回提醒；

（20）▲主机面板上具有物理快捷功能按钮，快捷完成新建病例、采集开始/停止、打印等功能，提供功能截图证明；

（21）具备导联脱落功能，可提示导联脱落；

（22）具备导联接反智能识别、波形质量智能监测、异常波形智能预警、起搏器精准识别；

（23）具备自动记录功能，自动记录菜单中包括：10秒、15秒、20秒、30秒、1分钟、3分钟、5分钟；

（24）数据传输：数据可通过无线（WiFi、4G）和有线两种方式完成数据上传；

（25）数据接口：数据可通过无线或有线网络基于TCP/IP传输协议以XML、HL7、DICOM、EDF格式进行传输；

（26）▲具备用户访问控制：系统可分为操作员、管理员两种角色：管理员主要负责功能设置、用户管理功能；操作员主要使用业务功能完成检查。提供医疗器械注册证证明或医疗器械检测报告证明并在证明材料中圈出对应文字。

系统登录有密码访问验证，没有授权的操作用户无法使用系统；

（27）▲数据支持免费接入医院现有心电信息管理系统，由此产生的费用由中标方承担，提供承诺函；

2.心电系统

(1)区域心电WEB调阅平台软件、BI数据展示平台软件、AI、危急值预警；

(2)提供心电报告软件：支持直角尺测量功能，模拟直角尺工具，横向、纵向匀有刻度，横向可测量时间差并折算心率值、纵向可测量幅值差，使用鼠标右键点击直角尺横、纵向，可自动测量出数值;提供复合波与选中心搏两种分析模式，医生可根据波形情况在分析诊断界面手动选择不同的分析模式，保证心电诊断的准确性；具备AF房颤分析功能，医生可在分析诊断界面手动开启或取消房颤分析；具备详细参数矩阵，不少于200种测量参数值; 支持常规心电转换为频谱心电、高频心电、QT 离散度、心电向量、心室晚电位、心率变异等分析功能;提供报告诊断库，避免过多的键盘输入;具备报告记录功能，可详细查看每一个医生对本份病历的每一次操作及报告修改记录；具有空间心向量环动态回放功能，可播放、暂停、停止、速度倍数调整、回放模式选择；具有心电测量值不合理报警显示功能，可设置不同测量值的不合理值范围，并在回放界面以突出方式清晰显示并弹窗预警；具有心电报告敏感词预警功能，可为不同检查项目、不同性别设置不同敏感词，当符合条件敏感词出现，系统自动弹窗预警；具备心电关键字管理功能，可后台自定义新增、修改、删除，关键字内容包括但不限于不同心电诊断结论对应的心脏示意图。

★（三）商务要求

1.本项目所涉及的信息系统接口费用，均包含在投标报价中。

2.自合同签订之日起30日内，完成项目实施和部署工作。

3.质保期：硬件设备自验收合格之日起3年。

4.要求提供7x24小时服务，如果系统发生重大故障，要求在30分钟内解决，必要时，2小时内必须安排技术人员到场处理。

5.支付方式：（1）硬件设备安装完毕并验收合格，支付合同总额的95%，质保到期后支付合同总额的5%。（2）采购人接到供应商合法有效完整的完税发票、合同复印件等支付凭证资料后的20个工作日内支付相应费用。

（四）其他要求

供应商应具备为本项目服务的能力，履约经验、人员配备能满足为本项目提供有效服务的需求，同时针对本项目提供以下内容：

1.供应商针对本项目提供的项目实施方案，具体详见综合评分明细表的规定。

2.供应商针对本项目提供的运维服务方案，具体详见综合评分明细表的规定。

3.供应商针对本项目提供的培训方案，具体详见综合评分明细表的规定。

3.供应商提供与本项目履约能力相关的证明材料，具体详见综合评分明细表的规定。

备注：

1.证明材料备注对应页码位置。

2.证明材料：针对需要提供证明的条款的技术响应，投标人需提供技术支撑材料（如产品功能截图、产品检测报告或向社会公开的产品彩页或产品说明书或需要提供第三方国家认可的检测机构出具的检测报告作为证明材料（有特殊备注的除外）

## 二、综合评分明细表

| 评审项目 | 分值 | 评审标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 30分 | 1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 2.注：全部满足磋商文件要求，投标报价最低的报价为评标基准价，其价格为满分。最低报价不是中标的唯一依据。 3.如投标人报价明显低于市场常规报价，评审专家有权要求投标人现场 50 分钟内提供报价成本核算依据，如果专家对报价依据不认可，该投标人价格分为零分。 |  |
| 商务资质 | 10分 | 投标人或投标产品生产厂家需提供以下资质、认证证书复印件： - 高新技术企业认证证书； - ISO9001 质量管理体系认证证书； - 医疗器械质量管理体系认证证书； - 职业健康安全管理体系认证证书； - 环境管理体系认证证书； 具备对应证书且在有效期内，证书如有适用范围应包含所投的产品，每提供1项得2分，满分10分。 |  |
| 技术参数 | 51分 | 完全满足“技术参数要求”没有负偏离得51分；与“技术参数要求”中有负偏离的按如下要求扣分： 1.供应商针对一般技术参数条款（未带“▲”的技术参数条款）的响应，每有一项偏离扣1.5分，直到该项分值扣完为止，该项分值36分，共24项）。2. 供应商针对带“▲”技术参数条款的响应，每有一项偏离扣3分，直到该项分值扣完为止，该项分值15分，共5项）。 备注：技术参数认定标准：以“1，2，3……”为一条技术参数计算，其下还有子项的，以子项为一条技术参数计算。 | 技术、服务要求应答表 |
| 项目实施方案 | 3分 | 根据供应商针对本项目提供的项目实施方案进行评审，内容包括但不限于：①项目实施方案②项目进度计划③人员安排计划④项目实施步骤⑤风险评估与应对⑥质量控制。每项0.5分，共3分。每缺少一项扣0.5分，扣完为止。项目实施方案内容有缺陷的，每项每有一处扣0.25分，每项扣完为止。不提供此方案不得分。[缺陷是指：项目信息错误或内容与本项目需求无关或方案内容前后矛盾或方案内容表述前后不一致或方案内容仅有框架或标题或适用的标准(方法)错误] | 供应商自行拟定的项目实施方案 |
| 运维服务方案 | 3分 | 根据供应商针对本项目提供的运维服务方案进行评审包括但不限于：①售后服务流程②突发事件应急措施③数据安全与保密方案④安全运行保障措施⑤运维人员配置⑥服务质量保障方案。每项0.5分总分3分。每缺少一项扣0.5分，扣完为止。运维服务方案内容有缺陷的，每项每有一处扣0.25分，每项扣完为止。不提供此方案不得分。[缺陷是指：项目信息错误或内容与本项目需求无关或方案内容前后矛盾或方案内容表述前后不一致或方案内容仅有框架或标题或适用的标准(方法)错误] | 供应商自行拟定的运维服务方案 |
| 培训方案 | 3分 | 根据供应商针对本项目提供的培训方案进行评审包括但不限于：①培训目标和总体要求②培训计划③培训教材④培训对象⑤培训管理流程⑥培训人员组织架构。每项0.5分总分3分。每缺少一项扣0.5分，扣完为止。培训方案内容有缺陷的，每项每有一处扣0.25分，每项扣完为止。不提供此方案不得分。[缺陷是指：项目信息错误或内容与本项目需求无关或方案内容前后矛盾或方案内容表述前后不一致或方案内容仅有框架或标题或适用的标准(方法)错误] | 供应商自行拟定的培训服务方案 |

响应文件格式

响应文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称：                      （盖章）

二〇二五年   月   日

一、报价

报价单

致：通川区人民医院

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字心电图机 |  |  | 14 | 套 |  |  |
| 2 | 心电系统 |  |  | 1 | 套 | / | / |

公司名称（盖章）：

法人代表签字或签章：

联系电话：

日    期：   年   月    日

最终报价单（现场递交）

致：通川区人民医院

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字心电图机 |  |  | 14 | 套 |  |  |

注：最终报价单金额不能高于报价单金额。(实质性要求）

公司名称（盖章）：

法人代表签字或签章：

联系电话：

日    期：   年   月    日

二、承诺函及证明材料

承诺函

###### 致：达州市通川区人民医院

## 我公司作为本次采购项目的投标人，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、具备下列条件：

## （1）具有独立承担民事责任的能力；

## （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## （6）法律、行政法规规定的其他条件；

## （7）根据采购项目提出的特殊条件。

## 二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

## 三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。我方未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目投标的供应商。

## 四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

## 五、我司未被列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

## 六、如果《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

## 七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

## 八、我司完全同意磋商文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由本单位全权负责。

## 九、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

###### 本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

###### 投标人名称：        （盖单位公章）

###### 法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

三、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

四、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表人（签字或盖章）：

联系电话：

日 期：       年    月    日

附：（1）法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用

五、采购项目技术、服务条款及其他要求

响应偏离表

###### 项目名称：

| ###### 序号 | ###### 招标要求 | ###### 投标应答 | ###### 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

###### 注：1.投标人把磋商文件项目要求技术、服务条款及其他要求逐条列入此表并进行应答。（磋商文件有明确证明材料要求，按要求提供证明材料，否则不予以认定）

###### 2.供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

###### 投标人名称：      （盖单位公章）

###### 法定代表人或授权代表（签字）：

## 日期:

六、证明业绩优势相关资料

本次投标项目的主要客户名单

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供磋商文件要求的有关书面证明材料

投标人名称：(单位盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表(签字或加盖个人名章)

日期：

七、维保服务方案、质量承诺书（格式自理）

八、投标人应递交的相关证明材料（格式自理）