达州市通川区人民医院

采购文件

项目名称：达州市通川区人民医院经皮黄疸仪采购项目

编制日期：2026年1 月 27日

达州市通川区人民医院

关于经皮黄疸仪采购公告

我院因临床工作需要，经医院研究决定拟采购经皮黄疸仪，现对相关产品公开采购。现公示请有资质的公司前来参与竞投。

- 采购项目名称：达州市通川区人民医院经皮黄疸仪采购项目

- 采购方式：询价采购

三、采购产品：

| 设备名称 | 单位 | 采购数量 | 控制单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经皮黄疸仪 | 台 | 2 | 2.6万元 |

四、采购项目技术要求：详见采购文件

###### 五、资格要求：

###### 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，并提供承诺函及证明材料（详见采购文件）。

###### 2.供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商营业执照/经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；

###### 3.投标产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供营业执照/产品的注册/备案证明材料(不属于医疗器械的产品标注说明)。

- 六、获取采购文件：采购文件内容请登陆达州市通川区人民医院官网自行查看获取。

七、响应文件递交截止时间：

2026年2月2日 17时00分00秒（北京时间）

- 八、响应文件递交地点：达州市通川区人民医院采购办

- 联系电话：0818-2396039

- 联系人：王老师  何老师

###### 九、供应商响应文件需提交资料及递交方式：

###### 1.响应文件需提交资料:详见采购文件

###### 2.响应文件递交方式：投标文件完全密封后现场递交到医院行政楼采购办，不接收快递资料，响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购人拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

###### 注：响应文件必须逐页加盖投标企业鲜章，A4纸规格，且需现场提交资料，不接收快递资料。

十、评标方法：

1.资格审查：供应商应根据采购文件要求附上所有的资格证明文件，投标文件每页均须加盖投标人鲜章。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

- 2.定标方法：质量和服务均能满足采购技术要求且报价最低者中标（投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理)。

- 十一、采购时间：院内择时组织医院评审小组成员开标。需要生产厂家及供应商参加的，医院将提前通知。

达州市通川区人民医院

2026年1月 27日

经皮黄疸仪产品技术要求

1.设备用途：动态监测新生儿的血清胆红素经皮值。

2.结构组成：由主机、底座及电源适配器组成。主机由光学探头、显示屏组成，电池底座可供主机充电内含校验屏，选配条码阅读器，USB 接口。

3.检查屏：对白色屏显示 0.0-1.5，对黄色屏显示 20.0±1.5。

4.测量原理：光反射原理，蓝绿光比较。

5.氙闪光灯光源，使用寿命≥150000 次测量。

6.操作界面：≥3.0 英寸彩色触摸显示屏，中文操作界面，触摸屏操作。具有画面锁定功能，防止误操作。

7.同一屏幕可显示多次测量数据（当前测量数据、上次测量数据、上上次测量数据）。

8.同屏显示的其他信息：医护 ID、婴儿 ID、优先权治疗、蓝光治疗完成标志、数据数、可保存的数据件数、平均化次数、单位、电池符号、进入下一个患者测量。

9.检测方法：将光学探头垂直放置在测量点（胸骨或额头）上，轻轻推动，直到发光，此时将执行测量。如果已经将“平均”设定为“2 次”～“5 次”中的某一个，则会显示当前的测量次数。在确保 READY（就绪）指示灯亮起的同时，重复执行剩余次数的测量。

10.平均测量功能：可预设平均次数，设置 2～5 次平均测量方式，则完成选择次数的测量后，自动计算平均值。

11.测量单位：有两种单位可选：mg/dL,μmol/L（可切换）。

12.测量范围：不小于 25.0mg/dL(425μmol/L)。

13.测量精度：误差范围小于等于 1.5mg/dL 或±25.5μmol/L。

14.重复性：不大于 3%。

15.信息提示：电量不足，测量错误。

16.无需一次性耗材，无需用户校准，校验屏固定在充电座上，防止丢失。

17.有电池低电压检测功能，充电保护功能。

响应文件格式

响应文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称：                      （盖章）

二〇二六年   月   日

一、报价

报价单

致：通川区人民医院

| 序号 | 品 名 | 规格型号 | 生产 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：

法人代表签字或签章：

联系电话：

日    期：   年   月    日

- 二、承诺函及证明材料

- 承诺函

###### 致：达州市通川区人民医院

## 我公司作为本次采购项目的投标人，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、具备下列条件：

## （1）具有独立承担民事责任的能力；

## （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## （6）法律、行政法规规定的其他条件；

## （7）根据采购项目提出的特殊条件。

## 二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

## 三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。我方未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目投标的供应商。

## 四、参加本次采购采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

## 五、我司未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

## 六、如果《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

## 七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

## 八、我司完全同意采购文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由本单位全权负责。

## 九、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

###### 本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

###### 投标人名称：        （盖单位公章）

###### 法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

三、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

- 四、法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表人（签字或盖章）：

联系电话：

日 期：       年    月    日

附：（1）法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用

五、投标企资质证明材料

注：投标企业须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商营业执照/经营该产品的经营许可/经营备案证明材料，投标产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供营业执照/产品的注册/备案证明材料(不属于医疗器械的产品标注说明)。

- 六、采购项目技术、服务条款及其他要求

- 响应偏离表

###### 项目名称：

| ###### 序号 | ###### 参数要求 | ###### 投标应答 | ###### 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

###### 注：1.投标人把招标文件项目要求技术、服务条款及其他要求逐条列入此表并进行应答。（招标文件有明确证明材料要求，按要求提供证明材料，否则不予以认定）

###### 2.供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

###### 投标人名称：      （盖单位公章）

###### 法定代表人或授权代表（签字）：

## 日期:

七、采购项目采购履约主要条款及其他要求条款完全响应承诺函

承诺函

致：达州市通川区人民医院

我公司（供应商名称）参加（项目名称）           的采购活动，现针对以下条款，郑重承诺：

### 我公司针对本项目技术、服务、采购履约主要条款及其他要求条款完全响应。

### 如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

### 供应商名称：        （盖单位公章）

### 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1、可自行提供具有有效签字和盖章的格式，但承诺函的内容至少应该包含本格式中涉及的承诺内容。

八、产品技术参数及产品配置清单

九、售后服务、质量承诺书（格式自理）